防爆高低温一体机的操作方法

防爆高低温一体机的操作方法需严格遵守安全规范，操作步骤如下：

一、‌操作前准备

‌1、环境与安装检查

设备应安装在通风良好、远离热源且无太阳直射的位置，环境温度≤35℃，四周预留散热空间(背部/侧面≥30cm，顶部≥60cm)‌。地面需水平稳固，避免运行时振动或倾斜‌。

‌2、电源与介质准备

使用独立电源专线供电，确保接地可靠并配备漏电保护装置‌。检查冷却液(导热油或专用介质)液位是否在视窗上限内，避免介质不足或过量‌。确认进出水管路连接牢固无泄漏‌。

‌3、个人防护

操作人员需穿戴防腐蚀手套、护目镜及隔热/防冻装备，避免接触极端温度表面‌。

二、‌开机与运行操作

‌1、启动设备

接通电源后长按开机键，设备自检后进入待机状态‌。

‌2、参数设置

‌温度设定‌：通过控制面板输入目标温度值(高温或低温范围)，确认保存‌。

‌循环模式‌：根据需求选择内循环(设备内部控温)或外循环(连接外部系统)‌。

‌3、启动功能

先按下‌循环泵键‌，待指示灯亮起后再启动‌制冷‌或‌加热/恒温‌功能‌。将待控温设备(如反应釜)稳固放置在平台上，确保接触紧密‌。

三、 ‌运行监控

‌1、实时观察

通过显示屏监测温度波动及系统压力，确保稳定在设定范围内‌。

‌2、异常处理

若出现温度异常、压力超限或异响，立即按下‌紧急停止按钮‌并联系专业人员‌。

四、 ‌关机与维护

‌1、规范停机

先按‌停止键‌关闭制冷/加热功能，待设备降至安全温度后再关闭电源‌。

‌2、清洁保养

使用中性洗涤剂擦拭外壳，严禁直接用水冲洗或使用腐蚀性溶剂‌。

每2个月清洗冷凝器灰尘(用毛刷或吸尘器)、进水阀滤网及管路，防止堵塞‌。

定期更换冷却液并校准温度传感器‌。

五、关键安全注意事项

‌1、禁止超载运行‌：避免超过设备额定负载‌。

‌2、定期维护‌：非专业人员不得拆卸设备，故障需由技术人员处理‌。

‌3、长期停用‌：清洁后彻底干燥设备，存放于通风干燥环境‌。

遵循上述步骤可确保设备安全高效运行，具体操作细节需以设备附带手册为准‌。