TOC总有机碳分析仪的使用注意事项有哪些？

一、样品预处理要求

‌1、酸碱中和‌：液体样品需中和至中性(pH 6–8)，避免强酸(如硫酸、磷酸)或强碱(pH≤2或≥12)腐蚀仪器管路‌。

‌2、盐分控制‌：总溶解固体(TDS)需≤5000 ppm，高盐样品应稀释至2000 ppm以下，防止检测误差或堵塞‌。

‌3、过滤处理‌：使用0.45 μm滤膜过滤至澄清透明，去除悬浮颗粒和乳浊液‌。

二、操作环境与仪器状态

‌1、温度控制‌：环境温度建议10–40℃(波动≤5℃/天)，样品温度0–95℃‌。

‌2、供电与接地‌：需稳定220V/50Hz电源，建议配备UPS防止数据丢失‌。

‌3、试剂检查‌：使用前需确认干燥剂、除卤剂、磷酸等试剂余量及燃烧管状态‌。

三、检测流程规范

‌1、浓度范围‌：常规检测范围为4 μg/L–40,000 mg/L，超限样品需稀释‌。

‌2、样品体积‌：单次检测需≥15 mL，多次检测需按比例增加(如三次需≥35 mL)‌。

‌3、校准与维护‌：定期用标准溶液校准，并清洗进样器及多通阀‌。

四、安全与存储

‌1、危险物规避‌：严禁分析含爆炸性气体、有毒物质或高浓度有机溶剂的样品‌。

‌2、样品保存‌：新鲜水样优先检测，若需冷藏应避光密封(4℃)‌。

‌3、关机流程‌：检测后需待炉温降至100℃以下再关闭载气和电源‌。

五、干扰物与局限性

‌1、干扰物‌：卤化物、碳氢化合物可能影响结果，建议选择抗干扰技术(如NDIR)‌。

‌2、颗粒物限制‌：大颗粒悬浮物无法检测，结果仅反映溶解性有机碳。