立式垂直流净化工作台的使用注意事项有哪些？

立式垂直流净化工作台‌是实验室中保障无菌操作环境的关键设备，广泛应用于微生物实验、细胞培养、医药研发等领域。为确保其高效运行并保护实验安全，使用时需严格遵守以下注意事项：

‌1、使用前准备要充分‌

开机前应提前‌30–50分钟‌开启紫外灯进行杀菌，确保工作区内微生物被有效灭活。关闭紫外灯后，必须启动风机运行至少‌10–30分钟‌，以排尽臭氧，避免对人体造成刺激或损伤。同时，使用75%酒精对台面、内壁及操作工具进行彻底擦拭消毒，防止交叉污染。

‌2、操作过程保持规范与洁净‌

实验人员应穿戴洁净服、口罩、帽子和手套，减少人体带来的污染源。操作时动作应轻柔缓慢，避免大幅度移动或快速进出，以防扰乱垂直向下的层流气流，影响净化效果。工作台面仅放置必要物品，严禁堆放多余器材，尤其不能遮挡进风口或回风区域，保持气流畅通。

‌3、严禁在台内使用明火‌

尽管部分传统操作习惯中会使用酒精灯，但在立式垂直流净化工作台内‌禁止使用明火‌(如酒精灯)，因其会破坏气流稳定性，产生热对流涡流，并可能引发火灾风险。若需灭菌，建议使用电热灭菌器等安全替代工具。

‌4、注意过滤器维护与更换‌

高效过滤器(HEPA或ULPA)是净化核心，一般使用寿命为‌18个月左右‌，当风速持续低于‌0.25 m/s‌或风机调至最高电压仍无法达标时，应及时更换。初效过滤器建议每‌3–6个月‌清洗一次，防止积尘导致进风量不足，影响整体净化效率。

‌5、定期检测与性能验证‌

为确保工作台持续符合实验要求，应定期进行风速、气流模式、悬浮粒子、沉降菌等检测。日常使用中可借助风速计监测气流稳定性，发现异常(如噪音增大、风力减弱)应立即停用并报修。

‌6、安全防护不可忽视‌

紫外灯工作时人员不得停留在工作台前，避免眼睛和皮肤暴露于紫外线，造成灼伤；同时注意臭氧积累，长时间照射后需充分通风再操作。设备应放置在干燥、无振动、远离门窗和空调出风口的稳定环境中，避免外部气流干扰。

‌7、使用后及时清洁与关闭‌

实验结束后，立即清理台面残留物，用酒精或专用消毒剂再次擦拭，保持环境洁净。按顺序关闭风机、照明和电源，必要时开启紫外灯进行二次灭菌。